项目编号：HXJTYY-CG-20210003

金堂县第一人民医院

询

价

文

件

- 项目名称：金堂县第一人民医院医用专业显示器采购项目

2021年3月

1、适用范围

本次询价仅适用于本次询价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 医用专业显示器 | 详见参数 | 1 | 35000 |

参数：

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 品牌类型 | 国内知名品牌 |
| 2. | 屏幕尺寸 | 30 英寸LED 背光，分辨率 3280×2048，点距 0.197mm，视角≥178，响应时间 30ms |
| 3. | 支持颜色 | ≥10.7 亿 |
| 4. | 对比度 | ≥950:1 |
| 5. | 最大亮度 | ≥1050 cd/m2 |
| 6. | 医疗影像标准 | 显示器完全符合 DICOM3.14 标准,行业标准误差是 10%，通过专用算法误差可以做到 3%以内 |
| 7. | 医疗设备曲线 | 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM300, DICOM350,DICOM400, DICOM450,DICOM500, DICOM550,DICOM600, ,DICOM650,DICOM700（CIE、 User1、User2 为根据现场医生评估所优化的效果） |
| 8. | 输入信号 | Display port1.2 x 2：最新一代数字视频接口DVI-D x 2：数字视频接口 |
| 9. | 曲线切换 | 支持一键快捷切换 Gamma2.2 与 Dicom 切换 |
| 10. | 彩色单色切换 | 支持一键打开单色彩色切换功能 |
| 11. | 操作按键 | 隐藏式触控按键,触感好，超长使用寿命 |
| 12. | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键切换全屏显示或者左右半屏显示 |
| 13. | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定 |
| 14. | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求 |
| 15. | 双屏效果调节 | 双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式 |
| 16. | 数字通讯 | 具备 1 路上行USB，2 路下行 USB 接口 |
| 17. | 电源开关 | 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电 |
| 18. | 显卡 | 多头专业显卡，显存≥2G |
| 19. | 体系认证 | 根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、 ISO14001、ISO18000），完全取得以上四种体系，提供相关证明文件 |
| 20. | 电源要求 | 外置电源模块，通过中国节能产品认证，取得 CCC\CE\TUV\FCC 认证 |
| 21. | 产品认证 | 产品完全取得 CCC 认证 |
| 22. | 售后服务 | 原厂保修 5 年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |
| 23.  | 一种显示器运输用防撞击保护装 置 | 弹性网架使显示器侧边受的冲击力可以得到缓冲，从而保护屏幕玻璃的侧边的冲击力减小，减小显示屏碎裂的风险(需提供专利证明文件) |
| 24.  | 局部增亮功能 | 对显示器图像局部进行增加亮度功能，凸出病灶信息（需提供相关证明文件） |
| 25.  | 单屏、双屏切换 | 快速实现一键切换单、双屏功能（需提供相关证明文件） |
| 26.  | 语言选择 | 菜单提供十二国语言进行选择（需提供相关证明文件） |
| 27.  | 一种显示器升降旋转多功能底座 | 支持 90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm，支臂与底盘可以进行 180 旋转（需提供专利证明文件) |
| 28.  | 一种多功能显示 器 | 实现医用显示器多场景应用（需提供证明文件) |
| 29.  | 环境亮度自适应技术 | 前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足 DICOM 标准（并出具“医疗显示器管理软件著作权登记证书”） |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。打星号的参数为必须满足项目。

2、报价

供应商所提供的货物，必须满足文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 |  |  |  |  |  | 合同签订后7日内交货 |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

3、供应商承诺书（格式）

致：金堂县第一人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的询价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部询价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照询价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日