项目编号：HXJTYY-CG-20210003

金堂县第一人民医院

询

价

文

件

- 项目名称：金堂县第一人民医院医用专业显示器采购项目

2021年3月

1、适用范围

本次询价仅适用于本次询价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 医用专业显示器 | 详见参数 | 1 | 35000 |

参数：

|  | 知名品牌专业显示器，显示器制造商具有省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书 |
| --- | --- |
|  | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器技术证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 分辨率≥2560×1440 |
|  | 点距≦0.2331 × 0.2331 mm |
|  | 显示器采用新型LED背光 |
|  | 尺寸≧27英寸 |
|  | 显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA曲线 |
|  | 全屏幕亮度均衡系统，并提供基于等高圆近似的亮度均匀性调节方法技术证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，提供一种具有多种显示模式的一体化双屏显示器及其调节方法技术证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 最大亮度≧350cd/m² |
|  | 对比度≧1000：1 |
|  | 色彩≧42bit(灰度等级≧14bit), 提供医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法技术证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 响应时间≦6ms |
|  | 可视角度≧178° |
|  | 外置医疗级电源模块，提供所供医疗电源UL60601-1证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 |
|  | 支持DP环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率不低于2560×1440 |
|  | 可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供一种自动切换阅片灯模式的医用显示器技术证明材料加盖厂商公章。 |
|  | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |
|  | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |
|  | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，GB/T28001职业健康安全管理体系认证 |
|  | 产品获得CCC认证，获得中国节能产品认证证书 |
|  | 原厂保修2年 |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。打星号的参数为必须满足项目。

2、报价

供应商所提供的货物，必须满足文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 |  |  |  |  |  | 合同签订后7日内交货 |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

3、供应商承诺书（格式）

致：金堂县第一人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的询价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部询价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照询价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日