|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金堂县第一人民医用设备（耗材）询价通知单 | | | | | |
| 设备（耗材）名称：细胞离心机 | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 细胞离心机 |  | 台 | 2 | 8000 |  |
| 技术要求： | 细胞离心涂片机技术参数：  1.用于样本分析前人体样本的分离  2.制片简单，速度快，多标本操作一步完成，满足大量标本处理要求  ▲3.变频电机，微机控制，低噪音，无碳粉污染  4.电子门锁、超速、系统自检等保护功能  5.运行中可随时更改参数，无需停机  6.自动计算及设置离心力RCF值，专用RCF键  ▲7.采用金属专用制片转盘防止变型，细胞分布密度均匀  ▲8.具有双排水通道，防止积水  ▲9.电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全  ▲10.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰  ▲11.最高转速：≥4000rpm  ▲12.最大离心力：≥2170×g  13.转速精度：≤±20r/min  14.噪  声：≤60dB(A)  15.定时范围：1min-99min。  16.转速精度：≥±20r/min，  ▲17.水平转子规格：≥6x9ml  18.功率：200W  质保期：一年 | | | | |
| 型号： | | | | | |
| 询价人（本单位）：黄老师 联系电话：18080128224 日期： | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章交至设备库房或纸质盖鲜章扫描回复至邮箱3871936241@qq.com。 | | | | | |