|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医用设备（耗材）询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 空气消毒机（壁挂式） | 60m³ | 台 | 1 | 5000 |  |
| 技术要求： | **1、产品功能与特点**  1.1人机共存:动态消毒机,人机共存使用,不生成二次污染；1.2智能微电脑控制, LED数码显示屏,高精度时钟芯片控制，显示北京时间,整机工作寿命计时,了解机器使用情况，可任意设置开关机时间；1.3 按键式触控面板，一键式遥控器远程操控；1.4 提供手动、遥控、程控定时工作模式自由选择；6组程控定时模式,可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同消毒需求,自动开机,消毒完成后自动关闭； 1.5 风速高、中、低档可调,适应各种环境,采用下进风,上出风设计,避免对人直吹；1.6 初、中效空气过滤器,提供良好的过滤效果，有效过滤空气中灰尘与异味；1.7 电路系统采用L.N线双保险设计,更安全，更可靠；1.8 电机具有温度自控装置,避免电机温度过高造成损坏；1.9主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成,面饰层采用水晶面板,避免藏污纳垢减少交叉感染,全翻盖式设计,便于日常清洗、保养、维护,外观设计获国家专利**（提供专利证书）**；1.10核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌,可以有效去除空气中的尘埃及微生物,获国家专利**（提供专利证书）**；1.11采用自主研发的负离子发生装置，可产生高浓度负离子，沉降空气中的悬浮颗粒物，净化室内空气**（提供专利证书）**；1.12 消毒效果:开机120min,可使100m³房间空气中自然菌平均消亡率≥90.54%,消毒后空气中平均菌数≤110cfu/m³；开机40min，在20m³空间内空气中白色葡萄球菌气溶胶的平均杀灭率≥99.99%**（提供检测报告）**；1.13 消毒效果:开机120min，空气中黑曲霉菌灭杀率≥85.59%，空气中肺炎克雷伯氏菌灭杀率＞99.99%**（提供检测报告）**；1.14生产企业通过 ISO9001 管理体系认证；生产企业取得 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书;生产企业取得环境管理体系ISO14001认证证书；**2、主要性能参数** 2.1 安装方式:壁挂式;2.2 输入功率:≤80W;2.3适用空间：≤100m³；2.4 循环风量:≥1000m³/h;2.5 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz;2.6 噪声:≤55dB;2.7 防护分类: I 类;2.8 设备工作时，空气中平均臭氧浓度:≤0.038mg/m³**(提供检测报告)**；2.9负离子发生量:2.38×107个/cm³**(提供检测报告)**；2.10 等离子体密度分布:4.27×1017 m-3∼5.16×1018 m-3**(提供检测报告)**；2.11等离子体发生器寿命≥30000小时**（提供检测报告）**；2.12 净重（Kg）:19Kg;2.13外型尺寸:980mm×395mm×175mm;2.14等离子体发生器杀菌区放电电压最大峰值为：5KV **(提供检测报告)**。 |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2024.12.5 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |