|  |
| --- |
| 金堂县第一人民医院医用设备询价通知单 |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 智能科技灸 | / | 台 | 6 | 300 |  |
| 低温热塑板 | / | 张 | 5 | 1070 |
| 特定电磁波仪 | / | 台 | 7 | 400 |
| 电针治疗仪 | / | 台 | 10 | 300 |
| 需求参数（实质性要求） | **智能科技灸：**功率：150W，额定电压：220V，型式：立式单头。**特定电磁波仪：**1、波长范围：能量主要分布范围2μm-25μm。2、额定电源电压、频率：220V、50Hz。3、定时器时间范围：0min-60min。4、活动臂水平回转角度：360°。5、型式：立式双头。6、光谱范围：近红外（含红光）、远红外。7、出光口面积：≥300cm2 。8、功率档数（照射强度）：五档可调。9、具有过温保护功能。10、整机光源电功率：≥300W。11、工作寿命：加热器工作寿命在额定功率下不少于2000h。**电针治疗仪：**1、输出通道：≥六路输出，独立可调。2、输出波形：≥三种，连续波、断续波、疏密波。3、输出模式；毫针、皮肤两种，具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。4、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。5、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。6、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。**低温热塑板：**920×610×3.2MM (1%网眼)。 |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.4.15 |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 |