|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金堂县第一人民医院医用设备询价通知单** | | | | | |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 备注 |
| 腕式电子血压计 | / | 台 | 50 | 300 | / |
| 需求参数（实质性要求） | 1.显示方式:数字式显示方式。  2.测量方式:示波测定法。  3.测量范围:压力:0mmHg~299 mmHg(0 kPa~39.9kPa)。  4.脉搏数:40次/分~200次/分。  5.测量精度:压力:±3mmHg(±0.4 kPa)。  6.脉搏数:精度为±5%。  7.电源:7号干电池2节(3V-=)。  8.电池寿命:7号干电池(碱性)约能使用300次。  9.使用温湿度:+5℃-+40℃，15%RH-85%RH。  10.运行大气压力:700hPa-1060hPa。  11.运输和保存大气压力:500hPa-1060hPa。  12.本体使用期限:≧5年(按照1日6回计算)。  13.测量腕周:13.5cm~21.5cm。  14.电击保护:内部电源、BF型应用部分。  15.进液防护分类:IP22。  16.运行模式分类:连续运行。  17.电磁兼容性:1组、B类设备。  18.具备一键启动功能，单位能在mmHg和kPa之间切换。  19.存储容量：能存储≧90次测量记录。  20.通过权威机构认证（ESH、BHS、AAMI等）。 | | | | |
| 询价人（本单位）：张老师 联系电话：13541246747 日期：2025.8.12 | | | | | |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： | | | | | |
| 报价单价（元）： 报价合计金额（元）： 报价时间： | | | | | |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱2747532673@qq.com。 | | | | | |