## 汇总
序号 | 产品名称 | 价格 | 参数要求 | 临采数量
1 | 一次性使用括约肌切开刀 | 挂网价 | 1、产品用于与爱尔博牌高频电刀（型号：VIO 300S）配套使用， 2、按照手柄不同分为普通型和滚轮型。其中普通型由手柄、滑动手柄、注射腔接头、导丝腔接头、连接器、外鞘、电极切丝和鲁尔帽组成。滚轮型由手柄、指环、滑动手柄、注射腔接头、导丝腔接头、连接器、滚轮、外鞘、电极切丝和鲁尔帽组成。 3、尖端长度5mm。 4、切丝长度20-30mm。 5、工作长度1800-2000mm。 6、导丝腔可适配最大外径0.89mm的导丝。 7、刀头可左右旋转，便于选择性插管。 8、手柄处设有旋转指示窗窗，可预估刀头方向。 9、刀丝带绝缘保护层，避免过度切开。 10、切开刀为三腔设计，导丝腔与造影剂腔为独立腔道，互不干扰。 11、切开刀头部有显影标记，“X”线下可显影。 12、 头部有最佳切开点标记。 13、 鞘管外径由2.4mm到1.8mm粗细渐变。 | 1把
2 | 一次性导丝 | 挂网价 | 1、产品与深圳开立牌电子十二指肠内窥镜（ED-5GT）配套使用。 2、产品由润滑液、花纹管、芯轴、头部管和和亲水图层组成， 3、导丝最大外径0.46-0.89mm。 4、工作长度≥4500mm。 5、导丝头端具有良好弹性。 6、头端有亲水材料，浸水后表面光滑。 7、头端显影材质，X线下可显影。 | 1根
3 | 一次性取石网篮（不锈钢） | 挂网价 | 1、产品与深圳开立牌电子十二指肠内窥镜（ED-5GT）配套使用，用于取出消化道内的异物、结石或已切除组织样本。 2、产品由网篮头部、网篮组件、管鞘、推拉手柄和注射手柄组成。 3、网篮开幅20mm、25mm。 4、网篮长度40mm-50mm。 5、插入部分最大外径2.8mm。 6、有效工作长度≥1950mm。 7、网篮材质为不锈钢。 8、 网篮形状为软丝折角型。 9、手柄有造影剂腔，可注射造影剂。 10、可过导丝。
4 | 球囊取石导管 | 挂网价 | 1、产品与深圳开立牌电子十二指肠内窥镜（ED-5GT）配套使用，用于内窥镜胆道取石，在操作同时可提供导丝插入和造影剂注入。 2、产品由接头组件、鞘管和球囊组件组成，包装内包含取石球囊用充气筒和开关阀。其中接头组件包括：球囊腔接头，导丝腔接头，注射腔接头，联接件；球囊组件包括：显影环、绑缚线、球囊、粘连剂、标记带。 3、有效工作长度≥2000mm。 4、气囊可变径，充气后直径为8.5mm-15mm。 5、 锥形圆润头端，渐变鞘管外径2.3mm-1.8mm。 6、球囊充气后可承受≥5.5N拉力，不破裂。 7、球囊碟形对称设计，摩擦力小不易变形。 8、取石球囊为三腔设计，造影剂腔与导丝腔互不干扰。 9、气囊两端有显影环，“X”线下可显影。 10、鞘管前端有Mark标记点，可预估球囊进入胆管深度。 | 1根
5 | 一次性使用胆道引流管 | 挂网价 | 1、产品与深圳开立牌电子十二指肠内窥镜（ED-5GT）配套使用，用于胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 2、产品由引流管、鲁尔接头、锁定件、矫直管组成。 3、引流管直径2.3mm、2.8mm。 4、可通过导丝。 5、体外引流，可接引流袋。 6、X光下可显影。 7、引流管头端形状为α猪尾型。 | 1根
6 | 电圈套器 | 挂网价 | 1、产品用于与爱尔博牌高频电刀（型号：VIO 300S），用于消化道息肉的切除。 2、产品由手柄部分(含插入电极)、鞘管和电极组成。手柄部分材质为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物(ABS)手柄部分插入电极材质为铜(Cu)，鞘管材料为聚四氟乙烯(PTFE)，电极材料为0Cr18Ni9(304不锈钢)。 3、电极开幅≥15mm。 4、工作长度≥2300mm。 5、冷热混切。 6、双向同步旋转。 | 1个
7 | 一体式取石/碎石网篮 | 挂网价 | 1、产品用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石，本取石/碎石网篮可与碎石机配合使用 2、该产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。 3、 Flexi-Stiff" 导管结构，可以根据胆道结构弯曲，提供出色的推进力和良好的手感。 4、在保持导引丝位置的同时将网篮穿过结石所在位置，帮助网获结石;可用.035"短的260cm 导引丝和450cm 传统导引丝， 5、在保持导引丝位置的同时进行造影功能而设计，达到不更换部件就能进行胆管造影。 6、通过导丝锁可以在维持导引丝位置的同时进行反复多次胆道清扫操作，且在操作过程中，导引丝可以在任何时候放开或者锁定。 7、进口产品。 8、网篮张开直径应包括1.5cm、2.0cm、2.5cm、3.0cm，工作钳道内镜3.2mm，杆工作长度180cm。 | 1个
8 | 造影导管ERCP Cannula | 挂网价 | 1、该产品用于胆胰管造影术中注射造影剂。 2、该产品为双腔或者三腔导管，有独立的注射腔道和导丝腔道，导丝远端有不透射线标记和彩 色条纹，导管的材料为聚四氟乙烯， 4、不透射线的标记带可以在射线下帮助定位和监测，内镜标记带可以提供内镜下可视性。 5、“C型槽”设计， | 1根
9 | 一次性使用括约肌切开刀 | 挂网价 | 1、需进口，产品用于括约肌的经内镜括约肌切开术，亦可用于注射造影剂。 2、产品长≥200cm、由7F(2.3mm)逐渐缩小到5.5F(1.8mm)的带尖端的三腔括约肌切开刀3、通过向左或向右旋转手桥来调节，引导切割丝移动到所需的方位。 4、头端 有接头将灌注造影剂的注射器连接到注射腔的近端,接头即可注射造影剂 5、通过向左或向右旋转手桥来调节，引导切割丝移动到所需的方位3、可视性导管远端尖端具有不透射线远端标记。可用于在荧光透视下监测或确认位置。 6、产品自带导丝。 7、切割丝长度20-30mm，头端外径包含3.9F和4.4F，预装导丝长度450，预装导丝直径应包括.035in和.025in。 | 1把
10 | 一体式胆道支架 | 挂网价 | 1、该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 2、该产品由预装支架和输送器组成。支架由聚亚胺酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部分涂覆有Hydro-plus涂层;输送器包括一根导引导管和一根推送导管。 3、“一体式”设计，推送器在置放支架时可前进或后退来调节放置部位从而使操控更方便， 4、特殊的射线不透性材料为留置管提供了优良的可视性能。能够根据不同的解剖结构进行自塑性并持久保持，从而确保留置管维持在正确位置。 5、多种直径和长度的选择满足了临床需要。 6、特殊的生物适应性材料能够降低机体的排异反应，防止由排异引起的支架狭窄和阻塞，从而保证管内高流速引流。 7、支架至少包含7F、8.5F、10F、11.5F四种尺寸直径，长度至少需包含5cm、7cm、10cm、12cm和15cm五种长度。 | 1个