| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宫腔镜灌注泵 | QB-1 | 台 | 1 | 18000 |  |
| 需求参数（实质性要求） | 1、电源:交流220V ±22V 50Hz±1Hz。输入功率：90VA。 2、I类设备BF型应用部分。 3、设定压力调节范围2.6KPa～53.3KPa（20mmHg～400mmHg）。在压力显示单位为KPa时，压力调节步长为0.1KPa，压力显示单位为mmHg时，压力调节步长为1mmHg。★ 4、设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长为0.1L/min。 5、设定压力和设定流量的开机设定值为前次使用设定值。 6、具备过压减压功能。灌注泵实际压力超过设定压力3999Pa（30mmHg），灌注泵能在10秒内减压。★ 7、具备过压报警功能。灌注泵实际压力超过设定压力3999Pa（30mmHg），设备在10秒钟内发出报警音。★ 8、电气安全要求符合GB9706.1-2007标准要求。 9、电磁兼容要求符合YY0505-2012标准要求。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗设备报价单