| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 公司报价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血糖仪 | / | 台 | 50 | 150 |  |
| 合计金额（元） ： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 需求参数（实质性要求） | - 血糖仪支持自动退试纸，避免医患交叉感染； 2.血糖仪支持二次加样，吸血不足3秒内补足血样可正常出结果； 3.测量范围，0.6-33.3mmol/L；超出测量范围仪器会提示报警； 4.血糖仪具有患者管理、待测任务提示、高低血糖报警等功能； 5.血糖仪具有蓝牙数据传输功能，可查看数据记录； 6.产品符合国际质量认证IS015197: 2013版和国标GB/T19634-2021的要求： a.准确度：＜5.55 mmol/L（＜100 mg/dL），95%的测量结果不超过±0.83 mmol/L；≥5.55 mmol/L（≥100 mg/dL），95%的测量结果不超过±15%。 b.红细胞压积范围内准确度：在红细胞压积10%-70%范围内，血糖仪检测结果应满足准确度的要求，＜5.55 mmol/L，不超过±0.55 mmol/L(±10 mg/dL)；≥5.55 mmol/L，不超过±10%； 7.产品可对接我院全流程慢性病患者健康管理平台系统，能实现通过蓝牙协议传输数据； 8.一台血糖仪须配置50张试纸和50个针头。 |  |  |  |  |
| 报价人信息 |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |

金堂县第一人民医院医疗器械报价单