	名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	公司报价单价（元）

	血糖仪
	/
	台
	50
	150
	 

	合计金额（元） ：                        大写金额：
	

	需求参数（实质性要求）
	1. [bookmark: _GoBack]血糖仪支持自动退试纸，避免医患交叉感染；
2.血糖仪支持二次加样，吸血不足3秒内补足血样可正常出结果；
3.测量范围，0.6-33.3mmol/L；超出测量范围仪器会提示报警；
4.血糖仪具有患者管理、待测任务提示、高低血糖报警等功能；
5.血糖仪具有蓝牙数据传输功能，可查看数据记录；
6.产品符合国际质量认证IS015197: 2013版和国标GB/T19634-2021的要求：
a.准确度：＜5.55 mmol/L（＜100 mg/dL），95%的测量结果不超过±0.83 mmol/L；≥5.55 mmol/L（≥100 mg/dL），95%的测量结果不超过±15%。
b.红细胞压积范围内准确度：在红细胞压积10%-70%范围内，血糖仪检测结果应满足准确度的要求，＜5.55 mmol/L，不超过±0.55 mmol/L(±10 mg/dL)；≥5.55 mmol/L，不超过±10%；
7.产品可对接我院全流程慢性病患者健康管理平台系统，能实现通过蓝牙协议传输数据；
8.一台血糖仪须配置50张试纸和50个针头。

	报价人信息

	报价公司名称：     联系人：      联系电话：   报价时间：XX年XX月XX日

	备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。
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