金堂县第一人民医院医疗器械报价单

| 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 |  | 预算单价（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血糖仪 |  | / | 台 | 50 |  | 150元/套 |  | 需同步提交耗材报价 |  |
| 需求参数（实质性要求） |  | 血糖仪设备技术参数及要求 1.血糖仪支持自动退试纸，避免医患交叉感染。 2.采血样本量不足时，支持限定时间内同一试纸二次补加血样完成检测，无需更换试纸。 3.测量范围：0.6—33.3mmol/L；超出测量范围仪器会提示报警。 4.血糖仪具有患者管理、待测任务提示、高低血糖报警等功能。 5.血糖仪具有蓝牙数据传输功能，可查看数据记录。 6 . 产 品 符 合 国 际 质 量 认 证 I S 0 1 5 1 9 7 : 2 0 1 3 版 和 国 标 GB/T19634-2021的要求： a.准确度：<5.55 mmol/L(<100 mg/dL),95%的测量结果不超过±0.83 mmol/L；≥5.55 mmol/L(≥100 mg/dL)，95%的测量结果不超过±15%； b.红细胞压积范围内准确度：检测结果满足：＜5.55 mmol/L 不超过 ±0.55 mmol/L；≥5.55 mmol/L 不超过 ±10%。 7.产品与我院血糖管理系统、HIS平台互联互通，与我院慢病管理系统数据对接（提供可对接系统相关证明材料）； 8.使用期间提供每半年血糖仪与我院检验科仪器比对校验，保证检测结果准确。 9.仪器质保期5年，质保期仪器设备故障，能4小时内响应维修，若维修不好，承诺更换。 配套试纸参数及要求 1.方法学：葡萄糖脱氢酶法。 2.试纸有效期： 有效期≥24个月，开瓶后≥6个月。 3.适用范围：适用于临床快速床旁血糖检测，可满足毛细血管血、静脉血检测。 4.HCT范围：10%-70%。 5.测试血样量：≤0.8μl。 6.测试时间：≤5s。 7.试纸免调码。 8.试纸可二次加样，减少吸血不足导致的损耗。 9.试纸最低操作环境温度：≤5℃。 10.产品符合国际质量认证ISO 15197:2013版和国标GB/T 19634-2021的要求： a.准确度：＜5.55 mmol/L（＜100 mg/dL），95%的测量结果不超过±0.83 mmol/L；≥5.55 mmol/L（≥100 mg/dL），95%的测量结果不超过±15%。 b.红细胞压积范围内准确度：血糖仪检测结果应满足准确度的要求，＜5.55 mmol/L，不超过±0.55 mmol/L(±10 mg/dL）；≥5.55 mmol/L，不超过±10%。 11.血糖仪的配套试纸需确保在京东等互联网上患者能自行购买，提供多个互联网购物渠道链接（不包括厂家专用链接）或截图。 12.一盒血糖试纸包含至少50张血糖试纸，同时每套血糖仪套装供应商需提供至少50个自动采血针头及50张酒精棉片。 13.供应商需同步报血糖试纸价格，且报价不能高于互联网购买价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人信息名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价时间：XX年XX月XX日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血糖仪报价 | 设备名称： |  | 生产厂家： |  | 规格型号: |  | 报价单价（元）： |  | 报价合计金额（元）： |
| 试纸报价 | 耗材名称： |  | 生产厂家： |  | 规格型号： |  | 是否挂网： |  | 报价单价（元）： |
| 备注：请于三个工作日内纸质盖鲜章扫描回复至邮箱yxzbb@jintangyy.com。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |